Bericht des Technischen
Sicherheitsbeauftragten Vorlage Für das Jahr: Betrifft Krankenanstalt: TSB-BERICHT FÜR MUSTER-INSTITUTION MUSTERORT, STAND MAI 2022, GESTALTUNG: WWW.AM-TEICH.COM, 3100 ST. PÖLTEN

Telefonnummer: TSB: Name/Institution: Postanschrift: E-Mail Adresse:

Datum der Fertigstellung:

HERAUSGEBER: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG ANLAGENTECHNIK (REFERAT SICHERHEITSTECHNIK IM GESUNDHEITSWESEN) – ABGESTIMMT MIT DER ABTEILUNG LANDESHOCHBAU; ABTEILUNG SANITÄTS- UND KRANKENANSTALTENRECHT, ABTEILUNG GESUNDHEITSWESEN UND DER NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR

Bericht über den sicherheitstechnischen Zustand der Geräte und Anlagen Nachstehend wird seitens der TSB eine Übersicht über den sicherheitstechnischen Zustand der Geräte und Anlagen gegeben. Die angeführten Angaben basieren auf Grundlage der seitens des Hauses zur Verfügung gestellten Daten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. In der rechten Spalte der Übersicht wird jeweils der aktuelle Zustand angeführt. Betreffend Umfang der Prüf- und Wartungserfordernisse und deren Intervalle wird zusätzlich auch auf die Herstellerangaben hingewiesen! Details sind nach der jeweiligen Übersicht unter „ERLÄUTERUNGEN“ zu finden. (Info: Umfang und Inhalt ist vom jeweiligen TSB an Gegebenheiten anzupassen)

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
A) MEDIZINISCHE GERÄTE
A1) El. med. Neugeräte
Eingangsprüfungen:	TSB+MT	lfd
A2) Einweisungen
Dokumentation:	lfd
A3) El. med. Bestandsgeräte
A3a) Wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung (wstP = STK)
Intervall 6 M: Stück:	6 M
Intervall 12 M: Stück:	12 M
Intervall 18 M: Stück:	18 M
Intervall 24 M: Stück:	24 M
Intervall 36 M: Stück:	36 M
Nicht auffindbare Geräte : Stück:	Hinweis
Gerätedatei gem. § 8 MPBV aktuell?	Ja/Nein	lfd
Bestandsverzeichnis gem. §9 MPBV aktuell	Ja/Nein	lfd
A3b) Vigilanzmeldungen
Ausgehende Meldungen:
Anzahl: Stück: Nähere Informationen dazu im Bereich Hinweise	lfd
Eingehende Meldungen:
Prozess für Abarbeitung vorhanden:	Ja/Nein	lfd
A4) besondere Med. Geräte, z.B.:
Stand-alone Medizinische Software:
STK	HA
Ultraschallgeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Narkosegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Beatmungsgeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
OP-Tische mobil: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
OP-Tische fix: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
OP-Leuchten: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Untersuchungs-Leuchten: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Monitoring: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Monitoring-Zentralen: Stück:
STK	1 J
Zytostatika-Werkbank: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Sicherheitswerkbänke: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Medizinische Versorgungseinheiten deckenmontiert (z.B. OP‘s, Intensiv, usw.): Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Medizinische Versorgungseinheiten wandmontiert (z.B. Intensiv, ICU, usw.): Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Kühlschränke für Medikamente: Stück:
STK	3 J
GLT-Einbindung für Alarmierung	lfd
Kühlschränke für Blutkonserven: Stück:
STK	3 J
Temperaturaufzeichnung	lfd
GLT-Einbindung für Alarmierung	lfd
Gefrierschränke für Blutplasma: Stück:
STK	3 J
Temperaturaufzeichnung	lfd
GLT-Einbindung für Alarmierung	lfd
Elektrische Stationsbetten: Stück:
STK	2 J
Wartung	1 J
Elektrische Intensivbetten: Stück:
STK	2 J
Wartung	1 J
OP-Roboter (z.B. DaVinci): Stück:
STK	2 J
Wartung	1 J
Geräteturm (z.B. Endoskopie , OP, usw.): Stück:
STK	1 J
STK Gesamtsystem	1 J
Wartung	1 J
HF-Chirurgiegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Kryo-Chirurgiegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Schrittmacher Programmiergeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Säuglings-Transportinkubator: Stück:
STK	1 J
STK Gesamtsystem	1 J
MTK	1 J
Wartung	1 J
Säuglings-Fluginkubator: Stück:
STK	1 J
STK Gesamtsystem	1 J
MTK	1 J
Wartung	1 J
Säuglings-Inkubator: Stück:
STK	1 J
STK Gesamtsystem	1 J
MTK	1 J
Wartung	1 J
Säuglings-Reanimationseinheit Stück:
STK	1 J
MTK	1 J
Wartung	1 J
Defibrillator (Halb-) Automatisch (AED) Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Funktionskontrolle	1 W
Defibrillator (manuell) Stück:
STK	1 J
MTK	1 J
Wartung	1 J
Funktionskontrolle	1 W
Lithotriptoren Stück: (z.B. Nierensteinzertrümmerer, usw.):
STK	1 J
Wartung	1 J
Dialysegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Chirurgische Bohrmaschinen Stück: Antrieb Druckluft:
STK	1 J
Wartung	1 J
Chirurgische Bohrmaschinen Stück: Antrieb Akku:
STK	1 J
Wartung	1 J
Chirurgische Sägen Stück: Antrieb Druckluft:
STK	1 J
Wartung	1 J
Chirurgische Sägen Stück: Antrieb Akku:
STK	1 J
Wartung	1 J
Chirurgische Shaver-Systeme: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
A5) Lasergeräte
A5a) Laserklasse 1 bis 3r: Stück:
STK	1 J
A5b) Laserklasse 3b bis 4: Stück:
Arbeitsstättengenehmigung	J/N
STK	1 J
Wartung	1 J
A6) Strahlengeräte:
Mobile Aufnahmegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Fixe Aufnahmegeräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Mobile Durchleuchtung Stück: (C-Bögen):
STK	1 J
Wartung	1 J
Fixe Durchleuchtung: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Mammografie: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Zahnröntgen: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
CT-Geräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
MRT-Geräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Angiographie-Geräte: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Linearbeschleuniger: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
Gammakamera: Stück:
STK	1 J
Wartung	1 J
A7) Laborgeräte und Automaten
STK	2 J
Wartung	1 J
A8) Nicht el. MP mit eventueller mechanischer Gefährdung
Mechanische Betten: Stück:
STK	1 J
Mechanische Säuglings- Stück: und Kinderbetten:
STK	1 J
Wartung	HA
MR-taugliche Liegen: Stück:
STK	1 J
Wartung	HA
Hubschrauber-Liegen: Stück:
STK	1 J
Wartung	HA
Liegen, hydraulisch, mechanisch: Stück:
STK	1 J
Patienten-Transporter: Stück:
STK	1 J
Rollstühle: Stück:
STK	1 J
Leibstühle: Stück:
STK	1 J
Gymnastikbälle: Stück:
STK	1 J
Rollatoren + Rollmobile: Stück:
STK	1 J
Sonstige Gehhilfen aller Art Stück: (mit Gehkrücken):
STK	1 J
Duschsessel: Stück:
STK	1 J
Mobile Duschwannen: Stück:
STK	1 J
A9) Patienten-Hebelifter
Mobile Hebelifter: Stück:
Wartung	1 J
Prüfung
STK	1 J
Belastungstest	1 J
Zubehör	1 J
Prüfung durch ext. Fachkraft (z.B. SV, ASV)	4 J
Fixe Hebelifter: Stück:
Wartung	1 J
Prüfung
STK	1 J
Belastungstest	1 J
Zubehör	1 J
Prüfung durch ext. Fachkraft (z.B. SV, ASV)	4 J
A10) Eichung / Kalibrierung / Messtechnische Kontrollen (MTK)
MP zur Bestimmung der Hörfähigkeit:
(Sprach- und Ton-Audiometer)	1 J
MP zur Bestimmung der Körpertemperatur:
Elektrothermometer	2 J
MP mit austauschbaren Temperaturfühlern	2 J
Infrarot-Strahlungsthermometer	1 J
MP zur Druckmessung:
MP zur nichtinvasiven Blutdruckmessung (elektrisch)	2 J
MP zur nichtinvasiven Blutdruckmessung (mechanisch)	2 J
MP zur Bestimmung des Augeninnendrucks (Augentonometer)	2 J
Diagnostisches Tretkurbel-Ergometer für Belastungstest:	2 J
Therapie- und Diagnostikdosimeter:	2 J
Med. Personenwaagen: Stück:	2 J
A11) Flüssigsauerstoffgeräte
Lagerbehälter (Muttergefäße):
Lagerung	1 J
Druckprüfung	10 J
STK	1 J
Wartung	lfd
Mobile Behälter für Anwender (Shuttlegefäße):
STK	1 J
Wartung	lfd
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:
Zu A3): nicht auffindbare Geräte: Im Zuge der Wiederholungsprüfungen konnten die angeführten Geräte nicht mehr aufgefunden werden und dürften im Falle eines „Wiederauftauchens“ daher mangels sicherheitstechnischer Überprüfung derzeit nicht verwendet werden. Es wird daher empfohlen, seitens der Klinikleitung ein Schreiben an die Mitarbeiter zu verfassen, dass Geräte welche nicht rechtzeitig geprüft sind, ohne neuerliche sich. techn. Prüfungen nicht mehr verwendet werden dürfen. (erkennbar am Prüfaufkleber)

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
B) SONSTIGE GERÄTE IM PATIENTENBEREICH
B1) Haushaltsgeräte STK: z.B.
Fernsehgeräte: Stück:	3 J
Kühlschränke bei Patientenbetten: Stück:	3 J
Aromageräte: Stück:	3 J
Haartrockengeräte: Stück:	3 J
Audio-Videoplayer: Stück:	3 J
Elektrischer Desinfektionsmittelspender: Stück:	1 J
B2) Verkaufsautomaten Stück: (z.B. Automaten für z.B. Tee, Kaffee, Getränke, Wasserspender, usw.)
STK	3 J
Wartung	1 J
B3) IT-Geräte in Patientenumgebung Stück: (z.B. f. PDMS udgl.)
Datenkonzentrator STK	1 J
All-In-One PC STK	1 J
B4) Sprossenwände Stück:
Erst-Abnahmeprüfung durch FFa. erfolgt?	1 x
Inspektion	1 J
B5) Kletterwände Stück:
Erst-Abnahmeprüfung durch FFa. erfolgt?	1 x
Inspektion	1 J
B6) Bewegungsgarten Stück: (z.B. Spielplatzgeräte, Gartentherapie, usw.)
Hauptinspektion	1 J
Operative Inspektion	3 M
Sichtkontrolle	2 W
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
C) STERILISATION
C1) Sterilisier-Autoklaven Stück:
STK el. Prüfung	1 J
Wartung	1 J
Außenuntersuchung	1 J
Innere Untersuchung	3 J
Hauptunters, Druckprüfung	6 J
C2) Elektro-Dampferzeuger Stück:
STK el. Prüfung	1 J
Wartung	1 J
Außenuntersuchung	1 J
Innere Untersuchung	3 J
Hauptunters, Druckprüfung	9 J
C3) Gassterilisatoren: Stück:
STK el. Prüfung	1 J
Wartung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
D) FIXE REINIGUNGSGERÄTE
D1) Instrumentenreinigungsgeräte Stück:
STK mit el. Prüfung	2 J
Wartung	1 J
D2) Endoskopie-Waschmaschinen Stück:
STK mit el. Prüfung	2 J
Wartung	1 J
D3) Leibschüsselspüler Stück:
STK mit el. Prüfung	2 J
Wartung	1 J
D4) Geschirr-Reinigungsgeräte Stück: auf Stationen
STK mit el. Prüfung	2 J
Wartung	1 J
D5) OP-Schuh-Reinigungsautomat Stück:
STK mit el. Prüfung	2 J
Wartung	1 J
D6) Zumisch/Dosiergeräte für Stück: Desinfektionsmittel auf Stationen
STK mit el. Prüfung	3 J
Wartung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
E) KÜHLANLAGEN
E1) Kompaktanlagen: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E2) Verbundanlagen: Stück
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
Dichtheitsprüfung für Großanlagen	6 M–12 M
E3) Kaltwassersatz: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E4) Kühlung Küche: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E5) Kühlung EDV: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E6) Leichenkühlung: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E7) Klimaschrank DL-Zentrale: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
E8) Kühlung Labor: Stück:
Prüfung der Betriebssicherheit	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
F) ELEKTROINSTALLATION
F1) Hauptverteilung:
F1a) Trafos inkl. Mittelspannungsanlage
Wartung (Sichtkontrolle, Reinigung, Öl-Qualitätsanalyse, usw.)	1 J
Thermografie	2–3 J
Wartung Lasttrennschalter Mittelspannung	5–35 J
F1b) Niederspannungshauptverteilung (NSHV)
Prüfung	2–3 J
Thermografie	2–3 J
Lasttrenn- und Leistungsschalter Wartung	HA 1–5 J
F1c) Gebäudehauptverteilungen (GHV)
Prüfung	2–3 J
Thermografie	2–3 J
Lasttrenn- und Leistungsschalter Wartung	HA 1–5 J
F1d) Kompensationsanlagen
Wartung	HA 1–5 J
Prüfung	1 J
Thermografie	2–3 J
F2) Unterverteilung(en) und Installationen
F2a) Unterverteiler und Installationen in med. genutzten Bereichen
Verteilerprüfung	2–3 J
Steckdosenprüfung	2–3 J
FI-Prüfung	6–12 M
Isolationswächter Funktionsprüfung	6–12 M
Umschalteinrichtung Funktionsprüfung	6–12 M
Wartung Überwachungs- und Schalttableau (z.B. Bender Tableau)	HA z.B. 2 J
Thermografie	2–3 J
Messung der Störspannung in Räumen mit intrakardialen Eingriffen (z.B. Räumen der Koronarangiographie, Herz-OPs usw.	1 J
Widerstandsmessung Potentialausgleich in AWG 1 und 2 -Räumen	2–3 J
F2b) Unterverteiler und Installationen in nicht med. Bereichen
Verteilerprüfung	2–5 J
Steckdosenprüfung	2–5 J
FI-Prüfung	6–12 M
Thermografie	2–5 J
F2c) Unterverteiler und Installationen für Haustechnische Anlagen (z.B. HKLS/MSR-Verteiler, usw.)
Verteilerprüfung	2–5 J
Steckdosenprüfung	2–5 J
FI-Prüfung	6–12 M
Thermografie	2–5 J
F2d) Sicherheitsrelevante Sonderanlagen: (z.B. Rampenheizung Rettungszufahrt, E-Installation Hubschrauberlandeplatz (Beleuchtung/Landebefeuerung, Landeplattformbeheizung, usw.)
Verteilerprüfung	1–3 J
Steckdosenprüfung	1–3 J
FI-Prüfung	6–12 M
Thermografie	1–3 J
F3) Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung
Funktionsprüfung	1 M–1 J
Akkutest bei Gruppen- oder Zentralbatterieanlage	1 J
Einzelakkuleuchten (Test 1 Stunde)	1 J
Lichtstärkemessung	2 J
F4) Elektr. ableitfähige Fußböden
Prüfung Leitfähigkeit	3 J
F5) Sicherheitsstromversorgung
SV1-Aggregat: BJ: kVA: SN:
Wartung	1 J
Probelauf unter Last	1 M
Scharftest mit EVU-Abschaltung	1 J
Leistungsbedarf abgedeckt?	1 J
SV2-Aggregat: BJ: kVA: SN:
Wartung	1 J
Probelauf unter Last	1 M
Scharftest mit EVU-Abschaltung	1 J
Leistungsbedarf abgedeckt?	1 J
F6) Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
F6a) ZSV-Aggregat BJ: kVA: SN:
Wartung	6 M
KIN-Wartung (ev. abhängig von Betriebsstunden)	HA z.B. 3500 h
große Revision	HA z.B. 10 J
Probelauf unter Last	1 M
Scharftest mit EVU-Abschaltung	1 J
Leistungsbedarf abgedeckt?	1 J
F6b) ZSV-Batterieanlage: BJ: kVA: SN:
Wartung	6 M
Lastprobe	1 M
Kapazitätsprüfung	1 J
Leistungsbedarf abgedeckt?	1 J
F7) USV-Anlagen Stück:
F7a) USV-Batterieanlage: BJ: kVA: SN:
Wartung	6 M
Lastprobe	1 M
Kapazitätsprüfung	1 J
Leistungsbedarf abgedeckt?	1 J
F8) Photovoltaikanlagen Stück: Gesamtleistung:
TSB Freigabe nach Errichtung	TSB
Laufende Wiederholungsprüfung	3 J
Befestigungen (z.B. der Module, Wechselrichter, Leitungen, usw.)	1 J
F9) Blockheizkraftwerk (BHKW) BJ: kVA: SN:
Wartung	6 M
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
G) BLITZSCHUTZ
G1) Normalgebäude
Prüfung	3 J
G2) Explosionsgefährdete Räume
Prüfung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
H) RUF- UND WARNANLAGEN
H1) Lichtruf- mit Diagnoseruf
Gesamtprüfung	1 J
Funktionstest	3 M
H2) Desorientierten-Anlage
Funktionskontrolle	1 J
Wartung	1 J
H3) Mitarbeiter-Hilferufanlage
Funktionskontrolle	1 J
Wartung	1 J
H4) Laser-Warneinrichtungen
Funktionstest	1 J
H5) Strahlen-Warneinrichtungen
Funktionstest	1 J
H6) CO-Warneinrichtung gem. ÖNORM M 9419 für Garagen
Funktionskontrolle	3 M
Überprüfung	6 M
H7) Freon-Warneinrichtungen nach EN 378
Überprüfung	1 J
Kalibrierung und Systemprüfung	1 J
H8) Sauerstoffkonzentration Warneinrichtung
Funktionskontrolle	4 M
Kalibrierung und Systemprüfung	1 J
H9) CO2-Warneinrichtung
Funktionskontrolle	4 M
Kalibrierung und Systemprüfung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
I) KOMMUNIKATIONSANLAGEN
I1) Lautsprecheranlage
Funktionsprüfung	1 J
Wartung	1 J
I2) Gegensprechanlagen mit Sicherheitsrelevanz
Funktionsprüfung	1 J
Wartung	1 J
I3) Telefonanlage, Alarmserver
Funktionsprüfung	1 J
Wartung	1 J
Prüfung Alarmtaster auf Stationen	6 M
Prüfung Testalarme	1 W
I4) Herzalarm
Funktionsprüfung	1 J
Wartung	1 J
I5) Zutrittssystem
Funktionsprüfung	1 J
Wartung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
J) RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN
Filterwechsel Stufe 1	1 J
Filterwechsel Stufe 2	2 J
Prüfung TAV-Schutzzone	2 J
Prüfung Leckage, Filter ab H13	4 J
Tausch, Filter ab H13	4 J
Wartung	lfd
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
K) MED. GASANLAGE
K1) Versorgungsquellen von medizinischen Gasanlagen
K1a) Sauerstofftank
Äußere Untersuchung	4 J
Druck-Dichtheitsprüfung	12 J
K1b) Sauerstoff-Bündelanlage
Ablaufdatum Sauerstoff	2 J
Tausch Hockdruckschläuche	HA 5 J
K1c) Einzelflaschen in Zentralen
Ablaufdatum Sauerstoff	2 J
Ablaufdatum Narkosegas	2 J
Ablaufdatum Kohlendioxid	2 J
Ablaufdatum Druckluft	2 J
Tausch Hockdruckschläuche je Gasart	HA 5 J
K1d) Kompressoren für Med. Druckluft inkl. Luftaufbereitung
Wartung (Druckluftkompressoren)	1 J
Wartung (Trockner)	1 J
Wartung Luftgütemessung	1 J
Prüfung Taupunkt-Alarmsensor	1 J
Prüfung CO-Alarm-Sensor (bei Neuanlagen ab 2016)	1 J
Qualitätskontrolle med. Druckluft	1 J
Filtertausch	1 J
K1e) Druckbehälter für med. Druckluft
Äußere Untersuchung	2 J
Innere Untersuchung	6 J
Druck- und Dichtheitsprüfung.	12 J
K1f) Vakuumanlagen
Wartung und Funktionsprüfung	1 J
Tausch Bakterienfilter	1 J
K1g) Kompressoren für Technische Druckluft
Wartung	1 J
Filtertausch	1 J
K1h) Druckbehälter für Technische Druckluft
Äußere Untersuchung	2 J
Innere Untersuchung	6 J
Druck u. Dichtheitsprüfung	12 J
K2) Zentralen medizinischer Gasanlagen
Wartung	1 J
Druckprüfung	5–6 J
Dichtheitsprüfung	1 J
Druckminderer 1.Stufe
• Prüfung	1 J
• Tausch/Generalüberholung	HA 3–6 J
Wartung Sensoren	HA
Funktionskontrolle der Gassignalanlage	1 J
K3) Verteilungsnetze medizinischer Gasanlagen
K 3a) Rohrleitungsnetze
Druckprüfung	5–6 J
Dichtheitsprüfung	1 J
Druckminderer 2. Stufe
• Prüfung	1 J
• Tausch/Generalüberholung	HA 3–6 J
Funktionskontrolle der Gassignalanlage im Stationsbereich	1 J
K3b) Stative-Gasschläuche
Schlauchtausch	6–12 J
K4) Gas-Entnahmestellen
Dichtheitsprüfung	1 J
Dichtungstausch	HA 2 J
Funktionsprüfung Sauerstoffauslass (40l/min je Auslass)	1 J
Funktionsprüfung Druckluftauslass (40l/min je Auslass)	1 J
Funktionsprüfung Vakuumauslass (25 l/min je Auslass)	1 J
Funktionsprüfung CO2 Auslass (40l/min je Auslass)	1 J
Funktionsprüfung Narkosegasabsaugung (50l/min je Auslass)	1 J
K5) Gas-Entnahmegeräte z.B.
Blutsperren: Stück:	1 J
Mobile Druckminderer: Stück:	2 J
Flowmeter: Stück:	2 J
Vakuumsauger: Stück:	2 J
Durchflussmesser: Stück:	2 J
K6) Betriebsbücher Medizinischer Gasanlagen Kontrolle Vollständigkeit (Erweiterungen)
Sauerstoff	1 J
Druckluft	1 J
Vakuum	1 J
Narkosegas (Lachgas N2O)	1 J
Kohlenstoffdioxid (CO2)	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
L) TÜREN, TORE, SCHRANKEN
L1) Karusselltüre (z.B. Eingang, usw.)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L2) el. Schrankenanlagen (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L3) El. Drehtüren (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L4) El. Schiebetüren (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L5) Rolltore (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L6) Hubgliedertore (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
L7) Sektionaltore (…)
Wiederkehrende Prüfung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
M) AUFZUGSANLAGEN
M1) Personen- und Bettenaufzüge
Aufzugsprüfung	1 J
Elektr. Schutzmaßnahmen	2 J
Wartung	1 J
Brandfallsteuerung Prüfung	1 J
M2) Lastenaufzüge
Aufzugsprüfung	1 J
Elektr. Schutzmaßnahmen	2 J
Wartung	1 J
Brandfallsteuerung Prüfung	1 J
M3) Rolltreppen
Wartung	1 J
Prüfung	1 J
M4) Treppenlifte
Wartung	1 J
Prüfung	1 J
M5) Scherenhubtisch
Wartung	1 J
Prüfung	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

Der BSB ist für die Überwachung und die Sicherheit im Brandschutzbereich primär zuständig. Nachfolgend wird in Zusammenarbeit mit dem BSB über den Zustand der auch für den TSB relevanten Brandschutzeinrichtungen und Vorkehrungen berichtet. Sonstige erforderliche Prüfungen des BSB siehe Kontrollplan gemäß TRVB O 120. Bereich Brandschutz: Zuständig: Brandschutzbeauftragter BSB

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
N) BRANDSCHUTZ, GEMÄSS. ANGABEN BSB
N1) Brandmeldeanlage
Eigenkontrolle	d-1
Wartung	1 J
Revision	2 J
N2) Brandfallsteuerung
Eigenkontrolle	W–1 J
Wartung	1 J
Revision	2 J
N3) Brandschutzklappen
Kontrollprüfung	1 J
N4) Brandrauch-Verdünnungsanlage
Instandhaltung	1 J
Revision	2 J
N5) Rauch und Wärmeabzugsanl.
Eigenkontrolle	¼ J
Instandhaltung / Wartung	1 J
Revision	2 J
N6) Rauchabzug für Stiegenhäuser
Eigenkontrolle	¼ J
Wartung	2 J
N7) Druckbelüftungsanlagen
Inspektion	1 –3 M
Wartung	1 J
Revision	2 J
N8) Automatische Löschanlagen für gasförmige Sonderlöschmittel
Eigenkontrolle	6 M
Wartung	1 J
Revision	1 J
N9) CO2-Löschanlagen
Periodische Prüfung	1 J
N10) Drucksteigerungsanlage
Inspektion	1 J
N11) Ortsfeste Löschwassereinrichtungen
N11a) Ortsfeste Löschwasseranlagen Errichtung vor 2012
Periodische Prüfung durch Fachkundigen	1 J
Periodische Prüfung durch geeignete Stelle	4 J
N11b) Ortsfeste Löschwasseranlagen Errichtung ab 2012
Eigenkontrolle	3 M–1 J
Instandhaltung d. Fachfirma	27 M
Revision	5 J
N12) Löschanlagen ( z.B. Sprinkler-, Sprühwasser-, Schaumlöschanlagen, usw.)
Wartung	HA
Revision	1 J
N13) Objektfunkanlagen
Eigenkontrolle	3 M
Instandhaltung	1 J
Revision	2 J
N14) Elektroakust. Notfallsysteme
Eigenkontrolle	3 M
Instandhaltung	2 J
N15) Feuerwehraufzüge
Revision	27 M
N16) Tragbare Feuerlöscher
Eigenkontrolle BSB	3 M
Periodische Prüfung	2 J
N17) Feststellanlagen für Brandschutz und Rauchabschlüsse
Eigenkontrolle BSB	1 M
N18) Brand- und Rauchabschnitte Ausführung nach TRVB 132
Prüfung nach Neu- oder Umbauten	lfd
N19) Verhalten im Brandfall
Aushang + Aktualität	1 J
N20) Verhalten im Evakuierungsfall
Aushang + Aktualität	1 J
N21) Brandschutzpläne Ausführung nach TRVB 121 O
Eigenkontrolle BSB	1 J
N22) Fluchtwegpläne Ausführung nach DIN ISO 23601
Eigenkontrolle BSB	1 J
N23) Brandschutzordnung Ausführung nach Holdingvorgabe
Eigenkontrolle BSB	1 J
N24) Evakuierungsordnung
Eigenkontrolle BSB	1 J
N25) Katastrophenplan
Eigenkontrolle BSB	1 J
N26) Flucht-Hilfsgeräte
Eigenkontrolle BSB	1 J
Fluchtfiltermasken	1 J
Druckluft-Filtermasken	1 J
Evakuierungstücher	lfd
Evakuierungsstuhl	lfd
Evakuierungszelt für Kinder	6 J
N27) Alarm- und Räumungsübung
Eigenkontrolle BSB	1 J
Übung	1 J
N28) Brand- und Rauchschutzvorhang, Rauchschürzen
Eigenkontrolle BSB	1 J
N29) Sicherheits-Abfalleimer/körbe
Eigenkontrolle BSB	1 J
N30) Kochplatten-Zeitschaltuhren
Eigenkontrolle BSB	1 J
N31) Brennofen
Eigenkontrolle BSB	1 J
Wartung	1 J
N32) Personelle Besetzung der Brandschutzorganisation (z.B. Betriebsfeuerwehr, Brandschutzgruppe, usw.)
Eigenkontrolle BSB	1 J
N33) Ausrüstung dessen
Eigenkontrolle BSB	1 J
N34) Bescheidauflagen hinsichtlich Brandschutz erfüllt?
Eigenkontrolle BSB	1 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

Die SFK ist für die Überwachung und Sicherheit der Bereiche des ArbeitnehmerInnenschutzes zuständig. Seitens der SFK soll zumindest über den Zustand der nachstehend angeführten Bereiche des ArbeitnehmerInnen-Schutzes berichtet werden. Bereich ArbeitnehmerInnenschutz: Zuständig: Sicherheitsfachkraft SFK

GERÄTEART/ANLAGE	PRÜFUNG
durch	letzte	Intervall	nächste	Zustand i.O. oder
O) GERÄTE FÜR ARBEITNEHMER (AUSSERHALB DER PATIENTENBEREICHE)
O1) IT-Geräte in Büros (z.B. PC, Drucker, Monitore, usw.)
Wartung / Reinigung	HA
STK	10 J
O2) Küchen-Geräte
Wartung	HA
STK	1–3 J
O3) Werkstätten-Geräte
Wartung	HA
STK	1–3 J
O4) Geräte für Apotheke, Näherei, Wäscherei, u.dgl.
STK	1–3 J
O5) Bekleidungsverteilsysteme Stück:
STK	3 J
Wartung	1 J
O6) Absturzsicherungen
Personensicherungsausrüstung	1 J
Dachabsturzsicherungen	1 J
O7) Hebezeuge
Stapler: Stück:	1 J
Scherenhubtisch: Stück:	1 J
O8) Sonstige
Akku-Fensterreiniger: Stück:	3 J
Akkusauger: Stück:	3 J
Aktenvernichter: Stück:	3 J
Bodenreinigungsgeräte: Stück:	3 J
Brotschneidemaschine: Stück:	3 J
Gefriergeräte: Stück:	3 J
Geschirrspüler: Stück:	3 J
Insektenlampe: Stück:	3 J
Kaffeemaschinen: Stück:	3 J
Kochplatten: Stück:	3 J
Kühlschränke: Stück:	3 J
Mikrowelle: Stück:	3 J
Schreibtischlampen: Stück:	3 J
Staubsauger: Stück:	3 J
Ventilatoren: Stück:	3 J
Wärmewagen, Baimerien: Stück:	3 J
Wasser-Staubsauger: Stück:	3 J
Wasserkocher: Stück:	3 J
„ERLÄUTERUNGEN“
Mängel/Erfordernisse:	Hinweise:

Unterschrift: Der Technische Sicherheitsbeauftragte NÖ Landesregierung, Im Auftrag Abt. BD4 –Referat Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen TSB: Name/Institution: Datum: Unterschrift: Für die verantwortliche Organisation Zur Kenntnis genommen: Datum: Name: Generell kann seitens des Technischen Sicherheitsbeauftragten bemerkt werden,
dass die Organisation und Durchführung der Prüf- und Wartungsarbeiten in der Gesundheitseinrichtung: großteils ordnungsgemäß und zeitgerecht durchgeführt werden. Auf die Einhaltung der Medizinproduktebetreiberverordnung wird hingewiesen. Bei den vorgeschriebenen Dokumentationen, wie z.B. bei Gerätedatei, usw. sind auch Reparaturscheine aufzubewahren, um den kompletten Lebenslauf zu erhalten. Nach den Inspektionen durch die AGES in anderen Landeskliniken wird auf die Einhaltung folgender Punkte bei der Instandhaltung von Medizinprodukten (inkl. Gerätedateien/Bestandsverzeichnissen) besonders hingewiesen: Baujahr zu dokumentieren, Softwareversion (auch bei der Einweisung) anzuführen, Prüfmittel mit Identifikationsnummer in den Prüfprotokollen anzugeben, Kennnummer des Notified Body’s einzutragen, soweit zutreffend, getrennte „Behandlung“ STK und MTK; mit getrennten Aufklebern am Gerät, Sammelprotokolle ohne Einzelbewertung jedes Gerätes (Fa. Dräger?) nicht ausreichend, Monitore in Modulbauweise: Erfassung jedes einzelnen Moduls erforderlich. Die Auflagen der Bewilligungsbescheide sind vorrangig gültig und zu erfüllen! Für eine umfassende technische Sicherheit und Beurteilung sind weitere Beauftragte zuständig, wie z.B. nach dem Strahlenschutzgesetz, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Sonderabfallgesetz, NÖ Krankenanstaltengesetz, Kesselgesetz, NÖ Aufzugsordnung, NÖ Feuer-, Gefahrenpolizei- und Feuerwehrgesetz usw. Nach dem NÖ KAG, § 19 c) Abs.6) hat der Technische Sicherheitsbeauftragte mit den zur Wahrnehmung des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von Menschen nach den Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes und des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes bestellten Personen sowie mit dem Brandschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten. Die betreffenden Daten wurden in diesen Bericht in Zusammenarbeit eingearbeitet. Die Detailbewertung von Geräten und Anlagen ist aus den Einzelprüfprotokollen ersichtlich. Hinweis betreffend ÖNORM B 1300 und ÖNORM B1301 für Objektsicherheitsprüfungen: Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301 regeln die Anwendung, legen aber keinen Zwang für Durchführung der Objektsicherheitsprüfungen fest. Lt. ABGB § 1319 ist die Wege- und Bauwerkshaftung geregelt Dieser jährliche, durch das NÖ KAG geforderte, TSB-Bericht kann nicht als vollständiger Ersatz für die Objektsicherheitsprüfung gem. ÖNORM B1301 für das Klinikum herangezogen werden! Dieser TSB-Bericht deckt nur Teilbereiche einer gesamtheitlichen Objektsicherheitsprüfung ab. Z.B. werden bautechnische Beurteilungen im TSB-Bericht nicht vorgenommen bzw. sind nicht Inhalt. Diese Durchführung der restlichen Prüfungen für eine umfassende Objektsicherheitsprüfung obliegt dem jeweiligen Betreiber! Schlussbemerkung des TSB